가스미터(KS B 5327의 다이어프램식이외) 검정기준

제정 : 공업진흥청고시 제85-850호  ('85. 7.20)

개정 : 기술표준원고시 제2000-133호(2000.7.1)

1. 적용범위

이 기준은 가스 사용 압력이 9806.38Pa 이하, 최대 유량이 250㎥/h 이하인 가스의 부피의 계량에 사용하는 습식가스미터, 익차가스미터, 회전자형 가스미터, 피스톤형 가스미터 및 최대유량이 5.5㎥/h를 초과하는 다이어프램식 가스미터(이하 “가스미터”라 한다)검정에 대하여 규정한다.

2. 용어의 뜻

1) 지침식

원형 눈금위를 지침이 회전하여 지시량을 표시하는 것을 말한다.

2) 직독식

숫자로 지시량을 표시하는 것을 말한다.

3) 혼용식

지침식 지시량과 직독식 지시량이 동시에 표시되는 것을 말한다.

기타는 KS B 5327(다이어프램식 가스미터) 및 KS A 3009(계측용어)에 따른다.

3. 기   차

가스미터의 기차는 표시하는 량의 ±2.0% 이하이어야 한다.

4. 재   료

1) 가스미터의 몸체의 사용중에 찌그러지거나 가스의 누설이 없는 것이어야 하며 각 부품의 재료는 양질로서 가스에 의해 쉽게 부식 또는 변형되지 않아야 한다.

2) 가스미터의 가스 유로부분에 사용되고 있는 윤활유 및 접착제는 가스에 의해 쉽게 경화 또는 변질되지 않아야 한다.

3) 다이어프램식 가스미터의 다이어프램은 합성고무 및 불건성유로 적신 산양가죽 또는 동등 이상의 재료를 사용하여야 한다.

4) 습식 가스미터의 계량실에 사용되고 있는 재료는 석합금석을 도금한 동판 또는 동판이나 이와 동등한 재료를 사용하여야 한다.

5. 구    조

가. 눈  금

1) 가스미터의 눈금판을 읽는 방법은 지침식, 직독식 및 혼용식으로 한다.

2) 가스미터의 지시부는 식별이 용이하도록 ㎥단위의 부피를 표시하는 부분과 L단위의 부피를 표시하는 부분의 색이 구별되어야 한다.

3) 가스미터의 부피를 표시하는 눈금의 굵기는 0.2㎜이상이어야 한다.

4) 가스미터의 부피를 표시하는 눈금간의 길이는 1㎜이상이어야 한다.

나. 지시기구

1) 가스미터의 지침이 회전하는 방향은 시계방향으로 한다.

2) 디지털 기구로서 원통식 숫자 바퀴에 의하는 것은 아래에서 위로 회전하는 것이어야 한다.

3) 가스미터의 지침은 그 지시한 부분의 눈금에 도달되거나 겹치는 것이어야 한다.

4) 가스미터의 지침은 그 지시부분의 굵기가 가장 가는 눈금의 굵기의 1.5배 이내이어야 한다.

5) 아나로그 기구의 1눈의 값 또는 디지털 기구의 1눈 간격의 값은 각각 나타내는 양의 [eqn: 1 times 10^n , ~2 times 10^n . ~5 times 10^n](n은 0 또는 정수)이어야 한다.

6) 분리할 수 있는 지시기구를 갖는 가스미터는 그 외 분리할 수 없는 지시기구가 있어야 한다.

7) 둘 이상의 지시기구를 갖는 가스미터는 동일 량에 대한 지시의 차가 기차 이내이어야 한다.

다. 구조 일반

1) 가스미터에는 가스가 반대로 흘렸을 때 계량기구의 작동을 멈추게 하는 역회전 방지장치를 구비하는 것이 좋다.

2) 가스미터는 검정증인을 손상하지 않고서는 외부에서 내부조작을 할 수 없는 구조이어야 한다.

3) 설치 자세에 의하여 정도가 달라질 우려가 있는 가스미터에는 그 설치자세를 알 수 있는 표지를 하여야 한다.

4) 습식가스미터는 수면 조정장치 및 수평 조정장치가 있어야 한다.

5) 습식가스미터는 압력계 및 온도계 또는 온도 보정계가 부착되어 있어야 하며, 압력계는 가스의 입구측에, 온도계 또는 온도보정계는 가스미터의 수온을 측정할 수 있는 위치에 있어야 한다.

6) 가스미터의 밸브와 밸브 시이트와의 습동면 계량을 전달하는 링크 및 기어회전부 등은 마찰이 적고 작동이 원활하여야 한다.

7) 회전자형 및 피스톤형 가스미터는 그 계량실에 물 기타의 액체가 체류하지 않는 구조이어야 한다.

6. 성   능

6.1 입출구 압력차

가스미터는 종류별로 통과시키는 기체의 밀도에 따라 가스미터의 표기되어 있는 사용최대유량으로 통과시켰을 때 입구와 출구와의 압력차는 아래 표 1에 따른다. 다만, 사용최대 유량이 7㎥/h를 초과하는 다이어프램식의 것은 제외한다.

표 1

종 류		통과시키는 기 체	밀 도 (㎏/㎥)	압 력 차 (㎜H2O)
습 식 가 스 미 터		공 기	1.2	20이하
		가 스	0.8	15이하
다이어프램식 가스미터	석유가스 전용	석 유 가 스	2.2	30이하
	석유가스, 도시가스병용 및 도시가스 전용	가 스	0.8	15이하
		공 기	1.2	20이하

6.2 감    도

다이어프램식, 습식 및 익차식 가스미터는 표 2에 따르며 회전자형 및 피스톤형 가스미터는 표기되어 있는 사용유량 범위의 상한 유량의 100분의 5이하이어야 한다.

표 2

종류 사용최대유량(㎥/h)	다이어프램식 유량(L/h)	습 식 유량(L/h)	익 차 식 유량(L/h)
0.5 이하	5	5	20
1.0 이하	10	10	25
1.5 이하	15	15	30
3.0 이하	20	20	40
5.0 이하	30	30	40
5.5 이하	50	50
5.5 초과 7.0 이하	50	50
10 이하	80	80
15 이하	90	90
30 이하	150	150
30 초과	표기된 사용최대유량의 100분의 6의 유량

6.3 압력변화의 범위

가스미터에 밀도 1.2㎏/㎥의 공기를 통과시켜 출구압력을 392Pa가 되도록 하였을 때 압력변화범위가 다이어프램식 가스미터는 147Pa 이하, 습식 가스미터는 989Pa이어야 한다.

6.4 내    압

가스미터는 종류별로 일정 압력을 가하였을 때 누설 등 이상이 없어야 한다. 압력 및 압력 강하의 범위는 표 3에 따른다.

표 3

종 류	압 력 (Pa)	압력강하의 범위 (Pa)
익차식, 회전자형 및 피스톤형 가스미터	최고사용압력의 1.5배	196Pa 이하
다이어프램식 가스미터	〃	196Pa 이하
습식 가스미터	9806Pa	98Pa 이하

7. 검사방법

1) 시험장소의 상태는 온도 20±2℃, 상대습도 60±5%를 유지해야 한다.

2) 4(재료) 및 5(구조)중 가(눈금) 3), 4)항 및 나(지시기구) 4)항 이외 항목의 검사는 육안으로 실시한다.

3) 입출구 압력차

가스미터를 그림 1과 같이 설치하고 표 1의 용기 또는 가스를 표기되어 있는 사용최대유량으로 통과시키면서 입구 및 출구의 압력을 측정한다.(본 그림은 압력 측정구의 위치를 나타낸 것이며, 가스미터 모양의 기준을 나타내는 것이 아니다.)

그림 1  압력 측정구 위치

4) 감    도

가스미터의 종류에 따라 가스 또는 공기를 표 2의 유량으로 5분간 통과시켜 시도에 명확한 변화가 있는지 여부를 측정한다.

5) 압력변화의 범위

가스미터 출구의 압력이 392Pa가 되도록 유지시키면서 입구의 압력변화의 범위를 측정한다.

6) 내    압

가스미터 내에 가스 또는 공기를 밀폐시켜 표 3의 압력으로 약 3분간 유지시켜 누설 및 압력강하 상태를 측정한다.

7) 기    차

① 다이어프램식 및 습식 가스미터의 기차검사는 가스 또는 공기로 표기된 사용최대유량에 따라 표 4의 유량으로 통과시켜 행한다.

표 4

사용최대유량(㎥/h)	유 량(㎥/h)	통 과 량(L)
1.5 미만 1.5 이상 2.5 미만 2.5 이상 3.5 미만 3.5 이상 4.5 미만 4.5 이상 5.5 미만 5.5 이상 10 이상 20 이상 30 이상 60 이상 100 이상 200 이상	0.2 0.3 0.6 0.6 0.8 0.8 1.2 2.0 3.0 6.0 10.0 20.0	50 100 100 100 100 100 100 250 250 500 2,000 2,000

② 회전자형 및 피스톤형 가스미터의 기차검사는 석유가스 또는 공기로 표기된 사용유량 범위내의 임의의 2이상의 유량에 대하여 실시하며 통과시키는 부피는 최소눈금값의 100배 이상으로 행한다.

③ 익차식 가스미터의 기차검사는 표 1의 기체로 표기되어 있는 사용 최대유량의 약 10분의 6의 유량으로 행한다.

④ 가스미터의 산출은 다음 식에 의하여 구한다.

[eqn: rm E = I-Q over I times 100+Es+(tq-ti)+(P i-Pq)]

여기에서

Es : 기준가스미터의 기차(%)

E : 수검 가스미터의 기차(%)

Q : 기준 가스미터의 표시량(L)

I : 수검 가스미터의 표시량(L)

tq : 기준 가스미터에 의한 온도차 보정계의 눈금(%)

ti : 수검 가스미터에 의한 온도차 보정계의 눈금(%)

Pq : 기준가스미터에 의한 압력 Pq(㎜H2O)을 98Pa을 0.1%로 하여 환산한 값(%)

Pi : 수검 가스미터에 의한 압력 Pi(㎜H2O)을 98Pa을 0.1%로 하여 환산한 값(%)

(주) 1. 온도계를 사용하는 경우[eqn: rm tq-ti 는~~ tq-ti = 1 over 273]

(Tq-Ti) × 100(%)을 이용하여 산출한다. 여기에서

Tq : 기준 가스미터에 의한 온도계의 눈금(℃)

Ti : 수검 가스미터에 의한 온도계의 눈금(℃)

⑤ 압력 및 온도보정은 기준기와 검사를 하는 가스미터에 통과하는 유체의 압력 및 온도가 일치하지 않을 경우 기준기의 통과 부피를 검사하는 가스미터의 온도 및 압력상태로 보정하여 기차검사를 행한다.

8. 표    시

1) 가스미터에는 다음 각호의 사항이 쉽게 지워지지 않는 방법으로 보기쉬운 곳에 표시되어 있어야 한다.

① 기물번호 및 제작년도

② 흐름의 방향 또는 입출구 표시

③ 제조자명 또는 그 약호

④ 양의 단위

⑤ 용     도

⑥ 다이어프램식 및 습식 가스미터는 1주기 계량실 체적

⑦ 회전자용 및 피스톤형 가스미터는 구경

⑧ 사용최대유량(회전자형 및 피스톤형 가스미터에 있어서는 사용유량 범위)

2) 다만, 수입된 가스미터로서 전항 1)의 각항에 대한 표기가 없는 것은 수입자 또는 실수요자가 이를 표기할 수 있다.

9. 검    정

검정구분별 검정항목 및 검정방법은 표 5에 따른다.

표 5

검정구분	검 정 항 목		검 정 방 법	비 고
	구분	적 용 항 목
제작, 수입검정	구조	◦기준 5(구조), 6(성능), 8(표시) ◦계량에관한법률시행규칙제15조(정밀도등의 표시)의 규정에 의한 표시사항, 다만, 8(표시)항과중복되는 사항은 제외함.	◦5(구조), 가.(눈금) 3), 4)항 나.(지시기구) 4), 7)항 6(성능)의 검사는 KS A 3109의 보통검사 1회, 샘플링검사 방식 적용 - 검사수준 : 특별검사수준 S-2 - 합격품질수준(AQL) : 4.0(%) ◦위에서 규정한 이외의 검정항목은 전수 육안검사	◦계량에관한법률시행규칙 제18조제2항의 규정에 해당되는 계량기는 구조검정 면제
	기차	◦기준 3(기차)	◦KS A 3109의 보통검사 1회, 샘플링검사방식 적용 - 검사수준 : 일반검사수준 G-Ⅱ - 합격품질수준(AQL) : 0.65(%) 다만, 수입검정의 경우 의뢰자의 신청에 따라 전수검사를 실시할 수 있다.

표 5 (계속)

검정구분	검 정 항 목		검 정 방 법	비 고
	구분	적 용 항 목
수리 및 유효기간 만료검정	구조	◦기준 5(구조), 6(성능) ◦계량에관한법률시행규칙제15조(정밀도등의 표시)의 규정에 의한 표시사항	◦5(구조), 가.(눈금) 3), 4)항 나.(지시기구) 4), 7)항 6(성능)의 검사는 KS A 3109의 보통검사방식 적용 - 검사수준 : 특별검사수준 S-2 - 합격품질수준(AQL) : 4.0(%) ◦위에서 규정한 이외의 검정항목은 전수 육안검사
	기차	◦기준 3(기차)	◦KS A 3109의 보통검사 1회, 샘플링검사방식 적용 - 검사수준 : 일반검사수준 G-Ⅱ - 합격품질수준(AQL) : 0.65(%) 다만, 의뢰자의 신청에 따라 전수검사를 실시할 수 있다.